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ERBAA DEVLET
HASTANESİ
BAŞHEKİMLİĞİ
	DOKÜMAN KODU
	BL.FR.12

	
	
	YAYIN TARİHİ
	06.05.2024

	
	
	REVİZYON TARİHİ
	-

	
	
	REVİZYON NO
	0

	
	
	SAYFA NO/SAYI
	1

	DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRME FORMU



                                                                            DEĞERLENDİRME TARİHİ : 10.07.2024
	DIŞ KALİTE GÖNDERİLEN CİHAZIN ADI :
	ABBOTT C16000 (MERKEZ)

	DIŞ KALİTE PROGRAMININ ADI : 
	RİQAS MONTHLY BLOOD GAS

	DIŞ KALİTE PROGRAMI SİKLUS NUMARASI :
	16

	DIŞ KALİTE PROGRAMI SAMPLE NUMARASI :
	7



	± 2 SD ARALIĞINDA OLAN TESTLER
( KABUL EDİLEBİLİR PERFORMANS)
	± 2 – 3 SD ARALIĞINDA OLAN TESTLER
(İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKLİ PERFORMANS)
	> ± 3 SD ARALIĞINDA OLAN TESTLER
(KABUL EDİLEMEZ PERFORMANS)

	pH, pCO2, pO2, Sodyum, Potasyum, Glukoz, Laktat
	Kalsiyum
	-

	YORUM VE ÖNERİLER : Kalsiyum hariç tüm testler kabul edilebilir performans aralığında bulundu. Aynı gün bu teste ait iç kalite kontrol sonuçları kabul edilebilir performans (± 2 SD ) olarak bulunduğundan çalışmaya devam edildi. Bir sonraki DKK örneğinde takip edilecektir.
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