|  | ERBAA DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ | DOKÜMAN KODU | BL.FR.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 06.05.2024 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | - |
|  |  | REVİZYON NO | 0 |
|  |  | SAYFA NO/SAYI | 1 |
| DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRME FORMU |  |  |  |

DEĞERLENDİRME TARİHİ : 20.05.2024

| DIŞ KALİTE GÖNDERİLEN CİHAZIN ADI : | ABBOTT C16000 (MERKEZ) |
| --- | --- |
| DIŞ KALİTE PROGRAMININ ADI : | RİQAS MONTHLY BLOOD GAS |
| DIŞ KALİTE PROGRAMI SİKLUS NUMARASI : | 16 |
| DIŞ KALİTE PROGRAMI SAMPLE NUMARASI : | 6 |

| ± 2 SD ARALIĞINDA OLAN TESTLER ( KABUL EDİLEBİLİR PERFORMANS) | ± 2 – 3 SD ARALIĞINDA OLAN TESTLER (İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKLİ PERFORMANS) | > ± 3 SD ARALIĞINDA OLAN TESTLER (KABUL EDİLEMEZ PERFORMANS) |
| --- | --- | --- |
| pH, pCO2, pO2, Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Glukoz, Laktat | - | - |
| YORUM VE ÖNERİLER : Tüm testler kabul edilebilir performans aralığında bulundu. |  |  |  |

Uzm.Dr. Yusuf Yeşil

Laboratuvar Sorumlusu