|  | ERBAA DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ | DOKÜMAN KODU | BL.FR.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 06.05.2024 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | - |
|  |  | REVİZYON NO | 0 |
|  |  | SAYFA NO/SAYI | 1 |
| DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRME FORMU |  |  |  |

DEĞERLENDİRME TARİHİ : 04.09.2026

| DIŞ KALİTE GÖNDERİLEN CİHAZIN ADI : | Architech i2000 (Acil) |
| --- | --- |
| DIŞ KALİTE PROGRAMININ ADI : | RİQAS MONTHLY IMMUNOASSAY |
| DIŞ KALİTE PROGRAMI SİKLUS NUMARASI : | 24 |
| DIŞ KALİTE PROGRAMI SAMPLE NUMARASI : | 8 |

| ± 2 SD ARALIĞINDA OLAN TESTLER ( KABUL EDİLEBİLİR PERFORMANS) | ± 2 – 3 SD ARALIĞINDA OLAN TESTLER (İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKLİ PERFORMANS) | > ± 3 SD ARALIĞINDA OLAN TESTLER (KABUL EDİLEMEZ PERFORMANS) |
| --- | --- | --- |
| 25-OH D Vit, B12, Ferritin, Folat, PSA Total, PTH, TSH, fT3, fT4, hCG | - | - |
| YORUM VE ÖNERİLER : Tüm testler kabul edilebilir performans aralığında bulundu. |  |  |  |

Uzm.Dr. Yusuf Yeşil

Laboratuvar Sorumlusu