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	DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRME FORMU



                                                                            DEĞERLENDİRME TARİHİ : 03.10.2024
	DIŞ KALİTE GÖNDERİLEN CİHAZIN ADI :
	ABBOTT C8000 (ACIL)

	DIŞ KALİTE PROGRAMININ ADI : 
	RİQAS MONTHLY CLINICAL CHEMISTRY

	DIŞ KALİTE PROGRAMI SİKLUS NUMARASI :
	21

	DIŞ KALİTE PROGRAMI SAMPLE NUMARASI :
	9



	± 2 SD ARALIĞINDA OLAN TESTLER
( KABUL EDİLEBİLİR PERFORMANS)
	± 2 – 3 SD ARALIĞINDA OLAN TESTLER
(İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKLİ PERFORMANS)
	> ± 3 SD ARALIĞINDA OLAN TESTLER
(KABUL EDİLEMEZ PERFORMANS)

	ALP, ALT, Amilaz, AST, D.Bil., T.Bil., Ca, CK, Kreatinin, Glukoz, HDL-K, Fe, LDH, LDL-K, Lipaz, Magnezyum, İnorganik P, Klorür, Potasyum, Sodyum, Trigliserit, Kolesterol, GGT, Albumin, Üre, Ü.a
	T.Protein, TIBC
	-

	YORUM VE ÖNERİLER : T.Protein, TIBC hariç tüm testler kabul edilebilir performans aralığında bulundu. Aynı gün bu teste ait iç kalite kontrol sonuçları kabul edilebilir performans (± 2 SD ) olarak bulunduğundan çalışmaya devam edildi. Bir sonraki DKK örneğinde takip edilecektir.
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