|  | ERBAA DEVLET HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ | DOKÜMAN KODU | BL.FR.12 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | YAYIN TARİHİ | 06.05.2024 |
|  |  | REVİZYON TARİHİ | - |
|  |  | REVİZYON NO | 0 |
|  |  | SAYFA NO/SAYI | 1 |
| DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRME FORMU |  |  |  |

DEĞERLENDİRME TARİHİ : 30.05.2024

| DIŞ KALİTE GÖNDERİLEN CİHAZIN ADI : | ABBOTT C8000 (ACIL) |
| --- | --- |
| DIŞ KALİTE PROGRAMININ ADI : | RİQAS MONTHLY CLINICAL CHEMISTRY |
| DIŞ KALİTE PROGRAMI SİKLUS NUMARASI : | 21 |
| DIŞ KALİTE PROGRAMI SAMPLE NUMARASI : | 5 |

| ± 2 SD ARALIĞINDA OLAN TESTLER ( KABUL EDİLEBİLİR PERFORMANS) | ± 2 – 3 SD ARALIĞINDA OLAN TESTLER (İYİLEŞTİRİLMESİ GEREKLİ PERFORMANS) | > ± 3 SD ARALIĞINDA OLAN TESTLER (KABUL EDİLEMEZ PERFORMANS) |
| --- | --- | --- |
| ALP, ALT, Amilaz, AST, D.Bil., T.Bil., Ca, CK, Kreatinin, Glukoz, HDL-K, Fe, LDH, LDL-K, Lipaz, İnorganik P, Klorür, Potasyum, Sodyum, T.Protein, Trigliserit, Kolesterol, GGT, Albumin, Üre, Ü.a, UIBC | Magnezyum | - |
| YORUM VE ÖNERİLER : Magnezyum hariç tüm testler kabul edilebilir performans aralığında bulundu. Aynı gün bu teste ait iç kalite kontrol sonuçları kabul edilebilir performans (± 2 SD ) olarak bulunduğundan çalışmaya devam edildi. Bir sonraki DKK örneğinde takip edilecektir. |  |  |  |

Uzm.Dr. Yusuf Yeşil

Laboratuvar Sorumlusu